## Anleitung
Kalibrierprotokoll für Drehmomentschlüssel
So verwenden Sie dieses Protokoll
1. Füllen Sie oben die gelben Zellen aus: den Schlüssel, seinen kleinsten Skalenwert und sein Höchstdrehmoment, die Toleranz, das verwendete Prüfgerät und das Datum.
2. Toleranz: ISO 6789-1:2017 erlaubt ±4 % für Schlüssel vom Typ II der Klassen A, B und C mit einem Höchstwert über 10 N·m und ±6 % bei 10 N·m oder weniger. Die Klassen D bis G erlauben ±6 %. Ist die Herstellerangabe enger, verwenden Sie diese.
3. Stellen Sie den Schlüssel auf jeden Prüfpunkt ein: zuerst auf den kleinsten Skalenwert, dann auf 60 % und 100 % des Höchstwerts. Die Einstellwerte ergeben sich aus dem eingetragenen Bereich.
4. Nehmen Sie an jedem Punkt fünf Messwerte mit einem Drehmoment-Prüfgerät auf. Tragen Sie sie in die Tabelle Vor der Justierung ein, bevor Sie etwas justieren.
5. Jeder Messwert wird für sich geprüft. Liegt ein einziger Messwert außerhalb der Toleranz, fällt der Schlüssel durch.
6. Fällt er durch und Sie justieren ihn, wiederholen Sie alle drei Punkte in der Tabelle Nach der Justierung. Liegen dort Messwerte vor, folgt der Status dem Ergebnis nach der Justierung.
Gute Praxis
Verwenden Sie ein Prüfgerät, dessen Fehler höchstens ein Viertel der Toleranz des Schlüssels beträgt (±1 % bei einem Schlüssel mit ±4 %), mit gültigem Kalibrierschein. Ohne eigene Verfahrensanweisung erlaubt ISO 6789-2 bis zu 24 Monate zwischen zwei Kalibrierungen des Prüfgeräts.
Ohne eigene Verfahrensanweisung nennt ISO 6789-2:2017 in Abschnitt 4.1 ein Intervall von 12 Monaten oder 5.000 Lastwechseln ab der ersten Nutzung. Es gilt, was zuerst eintritt. Prüfen Sie früher nach einer Überlastung über 125 % des Höchstwerts, nach einer Reparatur, einem Sturz oder anderer falscher Handhabung.
Lagern Sie auslösende Drehmomentschlüssel auf dem kleinsten Skalenwert, nie darunter. Lösen Sie damit nie festsitzende Schrauben.
Dies ist eine interne Prüfung nach den Grenzwerten der ISO 6789-1. Sie ist kein Kalibrierschein nach ISO 6789-2. Ein solcher nennt zusätzlich die Messunsicherheit und stammt von einem Kalibrierlabor.
Erfassen Sie die Fälligkeit jedes Drehmomentschlüssels und bewahren Sie dieses Protokoll dazu auf. Kostenlos für bis zu 50 Messmittel: axiospec.com/signup
Weitere kostenlose Rechner und Vorlagen: axiospec.com/tools

## Protokoll
Kalibrierprotokoll für Drehmomentschlüssel
Interne Prüfung eines auslösenden Drehmomentschlüssels nach den Grenzwerten der ISO 6789-1:2017. Gelbe Zellen sind Eingabefelder.
Ergebnisse
Inventarnummer |  |  | Vor der Justierung
Hersteller und Typ |  |  | Nach der Justierung
Seriennummer |  |  | Status
Typ und Klasse nach ISO 6789 |  |  | Größte Abweichung vor der Justierung (%)
Kleinster Skalenwert |  |  | Größte Abweichung nach der Justierung (%)
Höchstdrehmoment
Einheit | N·m
Vierkantantrieb
Geprüfte Drehrichtung
Toleranz (± %) | 4
ID des Drehmoment-Prüfgeräts
Kalibrierung des Prüfgeräts fällig
Geprüft von
Prüfdatum
Intervall (Monate) | 12
Nächste Fälligkeit
Vor der Justierung: Messwerte, bevor etwas justiert wird
Prüfpunkt | Einstellwert | Messung | Anzeige des Prüfgeräts | Abweichung (%) | Ergebnis | Betrag der Abweichung (%)
Kleinster Skalenwert |  | 1
Kleinster Skalenwert |  | 2
Kleinster Skalenwert |  | 3
Kleinster Skalenwert |  | 4
Kleinster Skalenwert |  | 5
60 % des Höchstwerts |  | 1
60 % des Höchstwerts |  | 2
60 % des Höchstwerts |  | 3
60 % des Höchstwerts |  | 4
60 % des Höchstwerts |  | 5
100 % des Höchstwerts |  | 1
100 % des Höchstwerts |  | 2
100 % des Höchstwerts |  | 3
100 % des Höchstwerts |  | 4
100 % des Höchstwerts |  | 5
Nach der Justierung: nur ausfüllen, wenn der Schlüssel justiert wurde
Prüfpunkt | Einstellwert | Messung | Anzeige des Prüfgeräts | Abweichung (%) | Ergebnis | Betrag der Abweichung (%)
Kleinster Skalenwert |  | 1
Kleinster Skalenwert |  | 2
Kleinster Skalenwert |  | 3
Kleinster Skalenwert |  | 4
Kleinster Skalenwert |  | 5
60 % des Höchstwerts |  | 1
60 % des Höchstwerts |  | 2
60 % des Höchstwerts |  | 3
60 % des Höchstwerts |  | 4
60 % des Höchstwerts |  | 5
100 % des Höchstwerts |  | 1
100 % des Höchstwerts |  | 2
100 % des Höchstwerts |  | 3
100 % des Höchstwerts |  | 4
100 % des Höchstwerts |  | 5
Abweichung (%) = (Anzeige des Prüfgeräts - Einstellwert) / Einstellwert x 100, wie in ISO 6789-1. Jeder Messwert muss für sich innerhalb der Toleranz liegen.

## Beispiel (ausgefüllt)
Kalibrierprotokoll für Drehmomentschlüssel
Interne Prüfung eines auslösenden Drehmomentschlüssels nach den Grenzwerten der ISO 6789-1:2017. Gelbe Zellen sind Eingabefelder.
Ergebnisse
Inventarnummer | TW-014 |  | Vor der Justierung
Hersteller und Typ | Auslösender Drehmomentschlüssel, 3/8 Zoll (Beispiel) |  | Nach der Justierung
Seriennummer | EX-20481 |  | Status
Typ und Klasse nach ISO 6789 | Typ II Klasse A |  | Größte Abweichung vor der Justierung (%)
Kleinster Skalenwert | 20 |  | Größte Abweichung nach der Justierung (%)
Höchstdrehmoment | 100
Einheit | N·m
Vierkantantrieb | 3/8 Zoll Vierkant
Geprüfte Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn
Toleranz (± %) | 4
ID des Drehmoment-Prüfgeräts | TA-02
Kalibrierung des Prüfgeräts fällig | 2027-03-15
Geprüft von | J. Rivera
Prüfdatum | 2026-10-31
Intervall (Monate) | 12
Nächste Fälligkeit
Vor der Justierung: Messwerte, bevor etwas justiert wird
Prüfpunkt | Einstellwert | Messung | Anzeige des Prüfgeräts | Abweichung (%) | Ergebnis | Betrag der Abweichung (%)
Kleinster Skalenwert |  | 1 | 20.46
Kleinster Skalenwert |  | 2 | 20.38
Kleinster Skalenwert |  | 3 | 20.61
Kleinster Skalenwert |  | 4 | 20.52
Kleinster Skalenwert |  | 5 | 20.44
60 % des Höchstwerts |  | 1 | 61.32
60 % des Höchstwerts |  | 2 | 61.05
60 % des Höchstwerts |  | 3 | 61.58
60 % des Höchstwerts |  | 4 | 61.21
60 % des Höchstwerts |  | 5 | 61.44
100 % des Höchstwerts |  | 1 | 103.4
100 % des Höchstwerts |  | 2 | 104.1
100 % des Höchstwerts |  | 3 | 103.7
100 % des Höchstwerts |  | 4 | 103.6
100 % des Höchstwerts |  | 5 | 103.9
Nach der Justierung: nur ausfüllen, wenn der Schlüssel justiert wurde
Prüfpunkt | Einstellwert | Messung | Anzeige des Prüfgeräts | Abweichung (%) | Ergebnis | Betrag der Abweichung (%)
Kleinster Skalenwert |  | 1 | 20.18
Kleinster Skalenwert |  | 2 | 20.25
Kleinster Skalenwert |  | 3 | 20.12
Kleinster Skalenwert |  | 4 | 20.3
Kleinster Skalenwert |  | 5 | 20.21
60 % des Höchstwerts |  | 1 | 60.42
60 % des Höchstwerts |  | 2 | 60.65
60 % des Höchstwerts |  | 3 | 60.38
60 % des Höchstwerts |  | 4 | 60.57
60 % des Höchstwerts |  | 5 | 60.49
100 % des Höchstwerts |  | 1 | 100.8
100 % des Höchstwerts |  | 2 | 101.3
100 % des Höchstwerts |  | 3 | 100.5
100 % des Höchstwerts |  | 4 | 101.1
100 % des Höchstwerts |  | 5 | 100.9
Abweichung (%) = (Anzeige des Prüfgeräts - Einstellwert) / Einstellwert x 100, wie in ISO 6789-1. Jeder Messwert muss für sich innerhalb der Toleranz liegen.
Beispieldaten, zur Veranschaulichung erfunden. Messwert 2 bei 100 N·m beträgt 104,10 N·m. Das sind +4,10 % und damit außerhalb von ±4 %, also fiel der Schlüssel vor der Justierung durch. Er wurde justiert und bestand nach der Justierung.