## Instrucciones
Registro de calibración de llave dinamométrica
Cómo usar este registro
1. Rellena las celdas amarillas de arriba: la llave, su valor mínimo marcado y su par máximo, la tolerancia, el analizador que usas y la fecha.
2. Tolerancia: ISO 6789-1:2017 admite ±4% para llaves tipo II clases A, B y C con un máximo por encima de 10 N·m, y ±6% con 10 N·m o menos. Las clases D a G admiten ±6%. Usa el valor del fabricante si es más estricto.
3. Ajusta la llave en cada punto de prueba: el valor mínimo marcado y después el 60% y el 100% del máximo. Los valores ajustados se rellenan a partir del rango que introdujiste.
4. Toma cinco lecturas en cada punto con un analizador de par. Introdúcelas en la tabla Como se encontró antes de ajustar nada.
5. Cada lectura se comprueba por sí sola. Basta una lectura fuera de la tolerancia para que la llave no pase.
6. Si no pasa y la ajustas, repite los tres puntos en la tabla Como se dejó. El estado usa el resultado Como se dejó cuando lo hay.
Buenas prácticas
Usa un analizador cuyo error no supere la cuarta parte de la tolerancia de la llave (±1% para una llave de ±4%) y que tenga un certificado de calibración vigente. Sin un procedimiento propio, ISO 6789-2 permite hasta 24 meses entre calibraciones del analizador.
Sin un procedimiento propio, el apartado 4.1 de ISO 6789-2:2017 fija 12 meses o 5000 ciclos, lo que ocurra primero, contados desde el primer uso. Comprueba la llave antes tras una sobrecarga por encima del 125% del máximo, una reparación, una caída u otro mal uso.
Guarda las llaves de disparo ajustadas al valor mínimo marcado, nunca por debajo. No las uses nunca para aflojar tornillos o tuercas.
Es una comprobación interna frente a los límites de ISO 6789-1. No es un certificado de calibración según ISO 6789-2, que también indica la incertidumbre de medida y lo emite un laboratorio de calibración.
Controla el vencimiento de cada llave dinamométrica y guarda este registro con ella. Gratis para hasta 50 instrumentos: axiospec.com/signup
Más herramientas de calibración gratuitas: axiospec.com/tools

## Registro
Registro de calibración de llave dinamométrica
Comprobación interna de una llave de disparo frente a los límites de ISO 6789-1:2017. Rellena las celdas amarillas.
Resultados
ID de la llave |  |  | Como se encontró
Marca y modelo |  |  | Como se dejó
Número de serie |  |  | Estado
Tipo y clase ISO 6789 |  |  | Mayor desviación como se encontró (%)
Valor mínimo marcado |  |  | Mayor desviación como se dejó (%)
Par máximo
Unidades | N·m
Cuadrado de accionamiento
Sentido comprobado
Tolerancia (± %) | 4
ID del analizador de par
Vencimiento de calibración del analizador
Comprobado por
Fecha de comprobación
Intervalo (meses) | 12
Próximo vencimiento
Como se encontró: lecturas antes de cualquier ajuste
Punto de prueba | Valor ajustado | Lectura | Lectura del analizador | Desviación (%) | Resultado | Tamaño de la desviación (%)
Valor mínimo marcado |  | 1
Valor mínimo marcado |  | 2
Valor mínimo marcado |  | 3
Valor mínimo marcado |  | 4
Valor mínimo marcado |  | 5
60% del máximo |  | 1
60% del máximo |  | 2
60% del máximo |  | 3
60% del máximo |  | 4
60% del máximo |  | 5
100% del máximo |  | 1
100% del máximo |  | 2
100% del máximo |  | 3
100% del máximo |  | 4
100% del máximo |  | 5
Como se dejó: rellénala solo si se ajustó la llave
Punto de prueba | Valor ajustado | Lectura | Lectura del analizador | Desviación (%) | Resultado | Tamaño de la desviación (%)
Valor mínimo marcado |  | 1
Valor mínimo marcado |  | 2
Valor mínimo marcado |  | 3
Valor mínimo marcado |  | 4
Valor mínimo marcado |  | 5
60% del máximo |  | 1
60% del máximo |  | 2
60% del máximo |  | 3
60% del máximo |  | 4
60% del máximo |  | 5
100% del máximo |  | 1
100% del máximo |  | 2
100% del máximo |  | 3
100% del máximo |  | 4
100% del máximo |  | 5
Desviación (%) = (lectura del analizador - valor ajustado) / valor ajustado x 100, como en ISO 6789-1. Cada lectura debe quedar dentro de la tolerancia por sí sola.

## Ejemplo
Registro de calibración de llave dinamométrica
Comprobación interna de una llave de disparo frente a los límites de ISO 6789-1:2017. Rellena las celdas amarillas.
Resultados
ID de la llave | TW-014 |  | Como se encontró
Marca y modelo | Llave de disparo, cuadrado de 3/8 pulg. (ejemplo) |  | Como se dejó
Número de serie | EX-20481 |  | Estado
Tipo y clase ISO 6789 | Tipo II clase A |  | Mayor desviación como se encontró (%)
Valor mínimo marcado | 20 |  | Mayor desviación como se dejó (%)
Par máximo | 100
Unidades | N·m
Cuadrado de accionamiento | Cuadrado de 3/8 pulg.
Sentido comprobado | Sentido horario
Tolerancia (± %) | 4
ID del analizador de par | TA-02
Vencimiento de calibración del analizador | 2027-03-15
Comprobado por | J. Rivera
Fecha de comprobación | 2026-10-31
Intervalo (meses) | 12
Próximo vencimiento
Como se encontró: lecturas antes de cualquier ajuste
Punto de prueba | Valor ajustado | Lectura | Lectura del analizador | Desviación (%) | Resultado | Tamaño de la desviación (%)
Valor mínimo marcado |  | 1 | 20.46
Valor mínimo marcado |  | 2 | 20.38
Valor mínimo marcado |  | 3 | 20.61
Valor mínimo marcado |  | 4 | 20.52
Valor mínimo marcado |  | 5 | 20.44
60% del máximo |  | 1 | 61.32
60% del máximo |  | 2 | 61.05
60% del máximo |  | 3 | 61.58
60% del máximo |  | 4 | 61.21
60% del máximo |  | 5 | 61.44
100% del máximo |  | 1 | 103.4
100% del máximo |  | 2 | 104.1
100% del máximo |  | 3 | 103.7
100% del máximo |  | 4 | 103.6
100% del máximo |  | 5 | 103.9
Como se dejó: rellénala solo si se ajustó la llave
Punto de prueba | Valor ajustado | Lectura | Lectura del analizador | Desviación (%) | Resultado | Tamaño de la desviación (%)
Valor mínimo marcado |  | 1 | 20.18
Valor mínimo marcado |  | 2 | 20.25
Valor mínimo marcado |  | 3 | 20.12
Valor mínimo marcado |  | 4 | 20.3
Valor mínimo marcado |  | 5 | 20.21
60% del máximo |  | 1 | 60.42
60% del máximo |  | 2 | 60.65
60% del máximo |  | 3 | 60.38
60% del máximo |  | 4 | 60.57
60% del máximo |  | 5 | 60.49
100% del máximo |  | 1 | 100.8
100% del máximo |  | 2 | 101.3
100% del máximo |  | 3 | 100.5
100% del máximo |  | 4 | 101.1
100% del máximo |  | 5 | 100.9
Desviación (%) = (lectura del analizador - valor ajustado) / valor ajustado x 100, como en ISO 6789-1. Cada lectura debe quedar dentro de la tolerancia por sí sola.
Datos de ejemplo inventados para ilustrar. La lectura 2 a 100 N·m es 104,10 N·m. Eso es +4,10% y queda fuera de ±4%, así que la llave no pasó como se encontró. Se ajustó y pasó como se dejó.