## Instructions
Fiche d'étalonnage de clé dynamométrique
Comment utiliser cette fiche
1. Remplissez les cellules jaunes en haut : la clé, la valeur minimale de son échelle et son couple maximal, la tolérance, le testeur de couple utilisé et la date.
2. Tolérance : l'ISO 6789-1:2017 admet ±4 % pour les clés de type II classes A, B et C dont le maximum dépasse 10 N·m, et ±6 % jusqu'à 10 N·m inclus. Les classes D à G admettent ±6 %. Si le fabricant donne une valeur plus serrée, utilisez-la.
3. Réglez la clé sur chaque point d'essai : la valeur minimale de l'échelle, puis 60 % et 100 % du maximum. Les valeurs de réglage se remplissent à partir de l'étendue saisie.
4. Prenez cinq relevés à chaque point sur un testeur de couple et saisissez-les dans le tableau Avant ajustage avant d'ajuster quoi que ce soit.
5. Chaque relevé est jugé seul. Un seul relevé hors tolérance rend la clé non conforme.
6. Si elle est non conforme et que vous l'ajustez, refaites les trois points dans le tableau Après ajustage. Le statut retient le résultat Après ajustage quand il existe.
Bonnes pratiques
Utilisez un testeur dont l'erreur ne dépasse pas le quart de la tolérance de la clé (±1 % pour une clé à ±4 %), avec un certificat d'étalonnage en cours de validité. Sans procédure interne, l'ISO 6789-2 admet jusqu'à 24 mois entre deux étalonnages du testeur.
Sans procédure interne, l'article 4.1 de l'ISO 6789-2:2017 prévoit 12 mois ou 5 000 cycles, au premier des deux atteint, à compter de la première utilisation. Vérifiez plus tôt après une surcharge au-delà de 125 % du maximum, une réparation, une chute ou toute autre mauvaise manipulation.
Rangez les clés à déclenchement réglées sur la valeur minimale de l'échelle, jamais en dessous. N'utilisez jamais une clé dynamométrique pour débloquer une vis ou un écrou.
Il s'agit d'une vérification interne selon les limites de l'ISO 6789-1. Ce n'est pas un certificat d'étalonnage ISO 6789-2, qui indique aussi l'incertitude de mesure et provient d'un laboratoire d'étalonnage.
Suivez l'échéance de chaque clé dynamométrique et gardez cette fiche avec elle, gratuitement jusqu'à 50 instruments : axiospec.com/signup
Autres outils d'étalonnage gratuits : axiospec.com/tools

## Fiche
Fiche d'étalonnage de clé dynamométrique
Vérification interne d'une clé à déclenchement selon les limites de l'ISO 6789-1:2017. Les cellules jaunes sont à remplir.
Résultats
ID de la clé |  |  | Avant ajustage
Marque et modèle |  |  | Après ajustage
Numéro de série |  |  | Statut
Type et classe ISO 6789 |  |  | Plus grand écart avant ajustage (%)
Valeur minimale de l'échelle |  |  | Plus grand écart après ajustage (%)
Couple maximal
Unités | N·m
Carré d'entraînement
Sens vérifié
Tolérance (± %) | 4
ID du testeur de couple
Échéance d'étalonnage du testeur
Vérifié par
Date de vérification
Intervalle (mois) | 12
Prochaine échéance
Avant ajustage : relevés avant tout ajustage
Point d'essai | Valeur de réglage | Relevé | Relevé du testeur | Écart (%) | Résultat | Écart absolu (%)
Valeur minimale de l'échelle |  | 1
Valeur minimale de l'échelle |  | 2
Valeur minimale de l'échelle |  | 3
Valeur minimale de l'échelle |  | 4
Valeur minimale de l'échelle |  | 5
60 % du maximum |  | 1
60 % du maximum |  | 2
60 % du maximum |  | 3
60 % du maximum |  | 4
60 % du maximum |  | 5
100 % du maximum |  | 1
100 % du maximum |  | 2
100 % du maximum |  | 3
100 % du maximum |  | 4
100 % du maximum |  | 5
Après ajustage : à remplir seulement si la clé a été ajustée
Point d'essai | Valeur de réglage | Relevé | Relevé du testeur | Écart (%) | Résultat | Écart absolu (%)
Valeur minimale de l'échelle |  | 1
Valeur minimale de l'échelle |  | 2
Valeur minimale de l'échelle |  | 3
Valeur minimale de l'échelle |  | 4
Valeur minimale de l'échelle |  | 5
60 % du maximum |  | 1
60 % du maximum |  | 2
60 % du maximum |  | 3
60 % du maximum |  | 4
60 % du maximum |  | 5
100 % du maximum |  | 1
100 % du maximum |  | 2
100 % du maximum |  | 3
100 % du maximum |  | 4
100 % du maximum |  | 5
Écart (%) = (relevé du testeur - valeur de réglage) / valeur de réglage x 100, comme dans l'ISO 6789-1. Chaque relevé doit être dans la tolérance, pris seul.

## Exemple
Fiche d'étalonnage de clé dynamométrique
Vérification interne d'une clé à déclenchement selon les limites de l'ISO 6789-1:2017. Les cellules jaunes sont à remplir.
Résultats
ID de la clé | TW-014 |  | Avant ajustage
Marque et modèle | Clé à déclenchement, carré 3/8" (exemple) |  | Après ajustage
Numéro de série | EX-20481 |  | Statut
Type et classe ISO 6789 | Type II classe A |  | Plus grand écart avant ajustage (%)
Valeur minimale de l'échelle | 20 |  | Plus grand écart après ajustage (%)
Couple maximal | 100
Unités | N·m
Carré d'entraînement | Carré 3/8"
Sens vérifié | Sens horaire
Tolérance (± %) | 4
ID du testeur de couple | TA-02
Échéance d'étalonnage du testeur | 2027-03-15
Vérifié par | J. Rivera
Date de vérification | 2026-10-31
Intervalle (mois) | 12
Prochaine échéance
Avant ajustage : relevés avant tout ajustage
Point d'essai | Valeur de réglage | Relevé | Relevé du testeur | Écart (%) | Résultat | Écart absolu (%)
Valeur minimale de l'échelle |  | 1 | 20.46
Valeur minimale de l'échelle |  | 2 | 20.38
Valeur minimale de l'échelle |  | 3 | 20.61
Valeur minimale de l'échelle |  | 4 | 20.52
Valeur minimale de l'échelle |  | 5 | 20.44
60 % du maximum |  | 1 | 61.32
60 % du maximum |  | 2 | 61.05
60 % du maximum |  | 3 | 61.58
60 % du maximum |  | 4 | 61.21
60 % du maximum |  | 5 | 61.44
100 % du maximum |  | 1 | 103.4
100 % du maximum |  | 2 | 104.1
100 % du maximum |  | 3 | 103.7
100 % du maximum |  | 4 | 103.6
100 % du maximum |  | 5 | 103.9
Après ajustage : à remplir seulement si la clé a été ajustée
Point d'essai | Valeur de réglage | Relevé | Relevé du testeur | Écart (%) | Résultat | Écart absolu (%)
Valeur minimale de l'échelle |  | 1 | 20.18
Valeur minimale de l'échelle |  | 2 | 20.25
Valeur minimale de l'échelle |  | 3 | 20.12
Valeur minimale de l'échelle |  | 4 | 20.3
Valeur minimale de l'échelle |  | 5 | 20.21
60 % du maximum |  | 1 | 60.42
60 % du maximum |  | 2 | 60.65
60 % du maximum |  | 3 | 60.38
60 % du maximum |  | 4 | 60.57
60 % du maximum |  | 5 | 60.49
100 % du maximum |  | 1 | 100.8
100 % du maximum |  | 2 | 101.3
100 % du maximum |  | 3 | 100.5
100 % du maximum |  | 4 | 101.1
100 % du maximum |  | 5 | 100.9
Écart (%) = (relevé du testeur - valeur de réglage) / valeur de réglage x 100, comme dans l'ISO 6789-1. Chaque relevé doit être dans la tolérance, pris seul.
Données d'exemple, inventées pour l'illustration. Le relevé 2 à 100 N·m vaut 104,10 N·m, soit +4,10 %, hors de ±4 %. La clé était donc non conforme avant ajustage. Elle a été ajustée et elle est conforme après ajustage.