## Instruções
Registro de calibração de torquímetro
Como usar este registro
1. Preencha as células amarelas no topo: o torquímetro, o menor valor da escala e o torque máximo, a tolerância, o analisador que você está usando e a data.
2. Tolerância: a ISO 6789-1:2017 permite ±4% para torquímetros Tipo II das classes A, B e C com máximo acima de 10 N·m, e ±6% com máximo de 10 N·m ou menos. As classes D a G permitem ±6%. Use o valor do fabricante se ele for mais rigoroso.
3. Regule o torquímetro em cada ponto de teste: o menor valor da escala, depois 60% e 100% do máximo. Os valores regulados são preenchidos a partir da faixa que você informou.
4. Faça cinco leituras em cada ponto em um analisador de torque e digite-as na tabela Antes do ajuste antes de ajustar qualquer coisa.
5. Cada leitura é verificada de forma isolada. Uma única leitura fora da tolerância reprova o torquímetro.
6. Se ele for reprovado e você o ajustar, repita os três pontos na tabela Após o ajuste. O status usa o resultado após o ajuste quando houver um.
Boas práticas
Use um analisador cujo erro não passe de um quarto da tolerância do torquímetro (±1% para um torquímetro de ±4%), com certificado de calibração válido. Sem um procedimento próprio, a ISO 6789-2 permite até 24 meses entre calibrações do analisador.
Sem um procedimento próprio, a ISO 6789-2:2017, item 4.1, indica 12 meses ou 5.000 ciclos, o que ocorrer primeiro, contados a partir do primeiro uso. Verifique antes disso após uma sobrecarga acima de 125% do máximo, um reparo, uma queda ou outro mau uso.
Guarde os torquímetros de estalo regulados no menor valor da escala, nunca abaixo dele. Nunca use um torquímetro para soltar um parafuso ou uma porca.
Esta é uma verificação interna pelos limites da ISO 6789-1. Não é um certificado de calibração ISO 6789-2, que também declara a incerteza de medição e é emitido por um laboratório de calibração.
Acompanhe o vencimento de cada torquímetro e guarde este registro junto dele, grátis para até 50 instrumentos: axiospec.com/signup
Mais ferramentas de calibração gratuitas: axiospec.com/tools

## Registro
Registro de calibração de torquímetro
Verificação interna de um torquímetro de estalo pelos limites da ISO 6789-1:2017. As células amarelas são entradas.
Resultados
ID do torquímetro |  |  | Antes do ajuste
Marca e modelo |  |  | Após o ajuste
Número de série |  |  | Status
Tipo e classe ISO 6789 |  |  | Maior desvio antes do ajuste (%)
Menor valor da escala |  |  | Maior desvio após o ajuste (%)
Torque máximo
Unidade | N·m
Encaixe
Sentido verificado
Tolerância (± %) | 4
ID do analisador de torque
Vencimento da calibração do analisador
Verificado por
Data da verificação
Intervalo (meses) | 12
Próximo vencimento
Antes do ajuste: leituras como o torquímetro foi encontrado
Ponto de teste | Valor regulado | Leitura | Leitura do analisador | Desvio (%) | Resultado | Tamanho do desvio (%)
Menor valor da escala |  | 1
Menor valor da escala |  | 2
Menor valor da escala |  | 3
Menor valor da escala |  | 4
Menor valor da escala |  | 5
60% do máximo |  | 1
60% do máximo |  | 2
60% do máximo |  | 3
60% do máximo |  | 4
60% do máximo |  | 5
100% do máximo |  | 1
100% do máximo |  | 2
100% do máximo |  | 3
100% do máximo |  | 4
100% do máximo |  | 5
Após o ajuste: preencha só se o torquímetro foi ajustado
Ponto de teste | Valor regulado | Leitura | Leitura do analisador | Desvio (%) | Resultado | Tamanho do desvio (%)
Menor valor da escala |  | 1
Menor valor da escala |  | 2
Menor valor da escala |  | 3
Menor valor da escala |  | 4
Menor valor da escala |  | 5
60% do máximo |  | 1
60% do máximo |  | 2
60% do máximo |  | 3
60% do máximo |  | 4
60% do máximo |  | 5
100% do máximo |  | 1
100% do máximo |  | 2
100% do máximo |  | 3
100% do máximo |  | 4
100% do máximo |  | 5
Desvio (%) = (leitura do analisador - valor regulado) / valor regulado x 100, como na ISO 6789-1. Cada leitura precisa estar dentro da tolerância de forma isolada.

## Exemplo
Registro de calibração de torquímetro
Verificação interna de um torquímetro de estalo pelos limites da ISO 6789-1:2017. As células amarelas são entradas.
Resultados
ID do torquímetro | TW-014 |  | Antes do ajuste
Marca e modelo | Torquímetro de estalo, encaixe de 3/8 pol (exemplo) |  | Após o ajuste
Número de série | EX-20481 |  | Status
Tipo e classe ISO 6789 | Tipo II Classe A |  | Maior desvio antes do ajuste (%)
Menor valor da escala | 20 |  | Maior desvio após o ajuste (%)
Torque máximo | 100
Unidade | N·m
Encaixe | Quadrado de 3/8 pol
Sentido verificado | Sentido horário
Tolerância (± %) | 4
ID do analisador de torque | TA-02
Vencimento da calibração do analisador | 2027-03-15
Verificado por | J. Rivera
Data da verificação | 2026-10-31
Intervalo (meses) | 12
Próximo vencimento
Antes do ajuste: leituras como o torquímetro foi encontrado
Ponto de teste | Valor regulado | Leitura | Leitura do analisador | Desvio (%) | Resultado | Tamanho do desvio (%)
Menor valor da escala |  | 1 | 20.46
Menor valor da escala |  | 2 | 20.38
Menor valor da escala |  | 3 | 20.61
Menor valor da escala |  | 4 | 20.52
Menor valor da escala |  | 5 | 20.44
60% do máximo |  | 1 | 61.32
60% do máximo |  | 2 | 61.05
60% do máximo |  | 3 | 61.58
60% do máximo |  | 4 | 61.21
60% do máximo |  | 5 | 61.44
100% do máximo |  | 1 | 103.4
100% do máximo |  | 2 | 104.1
100% do máximo |  | 3 | 103.7
100% do máximo |  | 4 | 103.6
100% do máximo |  | 5 | 103.9
Após o ajuste: preencha só se o torquímetro foi ajustado
Ponto de teste | Valor regulado | Leitura | Leitura do analisador | Desvio (%) | Resultado | Tamanho do desvio (%)
Menor valor da escala |  | 1 | 20.18
Menor valor da escala |  | 2 | 20.25
Menor valor da escala |  | 3 | 20.12
Menor valor da escala |  | 4 | 20.3
Menor valor da escala |  | 5 | 20.21
60% do máximo |  | 1 | 60.42
60% do máximo |  | 2 | 60.65
60% do máximo |  | 3 | 60.38
60% do máximo |  | 4 | 60.57
60% do máximo |  | 5 | 60.49
100% do máximo |  | 1 | 100.8
100% do máximo |  | 2 | 101.3
100% do máximo |  | 3 | 100.5
100% do máximo |  | 4 | 101.1
100% do máximo |  | 5 | 100.9
Desvio (%) = (leitura do analisador - valor regulado) / valor regulado x 100, como na ISO 6789-1. Cada leitura precisa estar dentro da tolerância de forma isolada.
Dados de exemplo, inventados para ilustração. A leitura 2 em 100 N·m é 104,10 N·m, ou seja, +4,10% e fora de ±4%. Por isso o torquímetro foi reprovado antes do ajuste. Ele foi ajustado e aprovado após o ajuste.