## Instructions
Comment réaliser une étude de type 1
Une étude de type 1 évalue l'instrument seul : un opérateur, une pièce de référence et de nombreuses mesures répétées. Elle montre la dispersion de l'instrument (répétabilité) et l'écart de sa moyenne par rapport à la valeur vraie (biais), rapportés à la tolérance.
1. Choisissez une pièce de référence de valeur connue, comme une bague de réglage ou une pièce étalon, si possible proche du milieu de la tolérance.
2. Dans la feuille Étude, entrez la valeur de référence (Xm), les deux limites de spécification et la résolution de l'instrument.
3. Mesurez la pièce de référence 50 fois (au moins 25), en retirant puis en repositionnant la pièce ou l'instrument entre deux mesures, et entrez chaque mesure.
4. Lisez Cg et Cgk. Le critère habituel est que les deux atteignent 1,33 ou plus, ce qui revient à un %Var de 15 % ou moins.
5. Si Cg passe mais pas Cgk, l'instrument est précis mais biaisé : vérifiez le réglage ou le zéro. Si Cg ne passe pas, l'instrument est trop dispersé pour cette tolérance.
K et L
K est la part de la tolérance que l'instrument peut utiliser (20 % par défaut) et L le multiplicateur de dispersion (6 par défaut). Ne les modifiez que si votre client ou votre procédure le demande.
L'étude de type 1 précède un Gage R&R. Si l'instrument échoue ici, corrigez la cause avant de lancer une étude avec plusieurs opérateurs.
Modèle gratuit de Gage R&R : axiospec.com/tools/gage-rr-template
La feuille Exemple montre une étude remplie d'un alésomètre numérique sur une bague de réglage de 25 mm.
Joignez ce classeur au dossier de l'instrument dans Axiospec, à côté de son historique d'étalonnage. Gratuit jusqu'à 50 instruments : axiospec.com/signup
Modèle gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages : axiospec.com

## Étude
Étude de type 1 de l'instrument (Cg et Cgk)
Un opérateur mesure une pièce de référence 50 fois. Remplissez les cellules jaunes.
Résultats
Caractéristique |  |  | Mesures entrées (n)
ID de l'instrument |  |  | Moyenne
Pièce de référence |  |  | Écart type (s)
Valeur de référence (Xm) |  |  | Tolérance (LSS - LIS)
Limite inférieure de spécification (LIS) |  |  | Biais (moyenne - Xm)
Limite supérieure de spécification (LSS) |  |  | Variation de l'étude (L x s)
Résolution de l'instrument |  |  | Cg
K, % de la tolérance (en général 20) | 20 |  | Cgk
L, multiplicateur de dispersion (en général 6) | 6 |  | %Var, répétabilité
Opérateur |  |  | %Var, répétabilité et biais
Date |  |  | Statistique t du biais
Valeur p du biais
Résolution, % de la tolérance
Résultat
Test du biais
Contrôle de la résolution
Cg = (K/100 x T) / (L x s). Cgk = ((K/200) x T - ¦biais¦) / (L x s / 2). %Var = 100 x L x s / T, et K / Cgk avec le biais. Avec K = 20 et L = 6, on retrouve les formules usuelles Cg = 0,2T / 6s et Cgk = (0,1T - ¦biais¦) / 3s. Le test t du biais a n - 1 degrés de liberté.
# | Mesure | Xm | Xm + K/2 % de la tolérance | Xm - K/2 % de la tolérance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Modèle gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages. axiospec.com/tools/type-1-gage-study-template

## Exemple (rempli)
Étude de type 1 de l'instrument (Cg et Cgk)
Un opérateur mesure une pièce de référence 50 fois. Remplissez les cellules jaunes.
Résultats
Caractéristique | Diamètre d'alésage, mm |  | Mesures entrées (n)
ID de l'instrument | BG-0142 alésomètre numérique |  | Moyenne
Pièce de référence | Bague de réglage, 25,000 mm |  | Écart type (s)
Valeur de référence (Xm) | 25 |  | Tolérance (LSS - LIS)
Limite inférieure de spécification (LIS) | 24.98 |  | Biais (moyenne - Xm)
Limite supérieure de spécification (LSS) | 25.02 |  | Variation de l'étude (L x s)
Résolution de l'instrument | 0.0005 |  | Cg
K, % de la tolérance (en général 20) | 20 |  | Cgk
L, multiplicateur de dispersion (en général 6) | 6 |  | %Var, répétabilité
Opérateur | Opérateur 1 |  | %Var, répétabilité et biais
Date | 2026-10-18 |  | Statistique t du biais
Valeur p du biais
Résolution, % de la tolérance
Résultat
Test du biais
Contrôle de la résolution
Cg = (K/100 x T) / (L x s). Cgk = ((K/200) x T - ¦biais¦) / (L x s / 2). %Var = 100 x L x s / T, et K / Cgk avec le biais. Avec K = 20 et L = 6, on retrouve les formules usuelles Cg = 0,2T / 6s et Cgk = (0,1T - ¦biais¦) / 3s. Le test t du biais a n - 1 degrés de liberté.
# | Mesure | Xm | Xm + K/2 % de la tolérance | Xm - K/2 % de la tolérance
1 | 25.001
2 | 25
3 | 25.001
4 | 24.999
5 | 24.9995
6 | 25.0005
7 | 25.001
8 | 25.001
9 | 25.001
10 | 25.001
11 | 24.999
12 | 25
13 | 25.001
14 | 25.0015
15 | 25.001
16 | 25.0005
17 | 25.001
18 | 24.999
19 | 25.0015
20 | 25.0015
21 | 25.0015
22 | 25
23 | 25.0015
24 | 24.999
25 | 24.999
26 | 25.0005
27 | 25.002
28 | 25.0015
29 | 24.999
30 | 25.0005
31 | 24.9995
32 | 25
33 | 25.001
34 | 24.9995
35 | 25.0015
36 | 25
37 | 25.0015
38 | 25.001
39 | 25
40 | 24.999
41 | 25.001
42 | 25.001
43 | 25.0005
44 | 24.9995
45 | 25.001
46 | 25.003
47 | 24.9995
48 | 25.001
49 | 25.001
50 | 25
Modèle gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages. axiospec.com/tools/type-1-gage-study-template