## Instruções
Como fazer um estudo tipo 1
Um estudo tipo 1 avalia o instrumento sozinho: um operador, uma peça de referência e muitas leituras repetidas. Ele mostra quanto o instrumento dispersa (repetibilidade) e quanto a média se afasta do valor verdadeiro (tendência), em relação à tolerância.
1. Escolha uma peça de referência de valor conhecido, como um anel de ajuste ou uma peça padrão calibrada, de preferência perto do centro da tolerância.
2. Na planilha Estudo, informe o valor de referência (Xm), os dois limites de especificação e a resolução do instrumento.
3. Meça a peça de referência 50 vezes (pelo menos 25), retirando e reposicionando a peça ou o instrumento entre as leituras, e informe cada leitura.
4. Leia Cg e Cgk. O critério usual é que ambos cheguem a 1,33 ou mais, o que equivale a um %Var de 15% ou menos.
5. Se Cg passa e Cgk não, o instrumento é preciso, mas tem tendência: confira o ajuste ou o zero. Se Cg não passa, o instrumento dispersa demais para esta tolerância.
K e L
K é a parte da tolerância que o instrumento pode usar (20% por padrão) e L o multiplicador de dispersão (6 por padrão). Mude esses valores só se o seu cliente ou o seu procedimento pedir.
O estudo tipo 1 vem antes de um Gage R&R. Se o instrumento reprovar aqui, corrija a causa antes de fazer um estudo com vários operadores.
Modelo gratuito de Gage R&R: axiospec.com/tools/gage-rr-template
A planilha Exemplo mostra um estudo preenchido de um medidor digital de diâmetro interno em um anel de ajuste de 25 mm.
Anexe esta planilha ao registro do instrumento no Axiospec, ao lado do histórico de calibrações. Grátis para até 50 instrumentos: axiospec.com/signup
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibração: axiospec.com

## Estudo
Estudo tipo 1 do instrumento (Cg e Cgk)
Um operador mede uma peça de referência 50 vezes. Preencha as células amarelas.
Resultados
Característica |  |  | Leituras inseridas (n)
ID do instrumento |  |  | Média
Peça de referência |  |  | Desvio padrão (s)
Valor de referência (Xm) |  |  | Tolerância (LSE - LIE)
Limite inferior de especificação (LIE) |  |  | Tendência (média - Xm)
Limite superior de especificação (LSE) |  |  | Variação do estudo (L x s)
Resolução do instrumento |  |  | Cg
K, % da tolerância (normalmente 20) | 20 |  | Cgk
L, multiplicador de dispersão (normalmente 6) | 6 |  | %Var, repetibilidade
Operador |  |  | %Var, repetibilidade e tendência
Data |  |  | Estatística t da tendência
Valor p da tendência
Resolução, % da tolerância
Resultado
Teste da tendência
Verificação da resolução
Cg = (K/100 x T) / (L x s). Cgk = ((K/200) x T - ¦tendência¦) / (L x s / 2). %Var = 100 x L x s / T, e K / Cgk com a tendência. Com K = 20 e L = 6 ficam as fórmulas usuais Cg = 0,2T / 6s e Cgk = (0,1T - ¦tendência¦) / 3s. O teste t da tendência tem n - 1 graus de liberdade.
# | Leitura | Xm | Xm + K/2 % da tolerância | Xm - K/2 % da tolerância
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibração. axiospec.com/tools/type-1-gage-study-template

## Exemplo (preenchido)
Estudo tipo 1 do instrumento (Cg e Cgk)
Um operador mede uma peça de referência 50 vezes. Preencha as células amarelas.
Resultados
Característica | Diâmetro interno, mm |  | Leituras inseridas (n)
ID do instrumento | BG-0142 medidor digital de diâmetro interno |  | Média
Peça de referência | Anel de ajuste, 25,000 mm |  | Desvio padrão (s)
Valor de referência (Xm) | 25 |  | Tolerância (LSE - LIE)
Limite inferior de especificação (LIE) | 24.98 |  | Tendência (média - Xm)
Limite superior de especificação (LSE) | 25.02 |  | Variação do estudo (L x s)
Resolução do instrumento | 0.0005 |  | Cg
K, % da tolerância (normalmente 20) | 20 |  | Cgk
L, multiplicador de dispersão (normalmente 6) | 6 |  | %Var, repetibilidade
Operador | Operador 1 |  | %Var, repetibilidade e tendência
Data | 2026-10-18 |  | Estatística t da tendência
Valor p da tendência
Resolução, % da tolerância
Resultado
Teste da tendência
Verificação da resolução
Cg = (K/100 x T) / (L x s). Cgk = ((K/200) x T - ¦tendência¦) / (L x s / 2). %Var = 100 x L x s / T, e K / Cgk com a tendência. Com K = 20 e L = 6 ficam as fórmulas usuais Cg = 0,2T / 6s e Cgk = (0,1T - ¦tendência¦) / 3s. O teste t da tendência tem n - 1 graus de liberdade.
# | Leitura | Xm | Xm + K/2 % da tolerância | Xm - K/2 % da tolerância
1 | 25.001
2 | 25
3 | 25.001
4 | 24.999
5 | 24.9995
6 | 25.0005
7 | 25.001
8 | 25.001
9 | 25.001
10 | 25.001
11 | 24.999
12 | 25
13 | 25.001
14 | 25.0015
15 | 25.001
16 | 25.0005
17 | 25.001
18 | 24.999
19 | 25.0015
20 | 25.0015
21 | 25.0015
22 | 25
23 | 25.0015
24 | 24.999
25 | 24.999
26 | 25.0005
27 | 25.002
28 | 25.0015
29 | 24.999
30 | 25.0005
31 | 24.9995
32 | 25
33 | 25.001
34 | 24.9995
35 | 25.0015
36 | 25
37 | 25.0015
38 | 25.001
39 | 25
40 | 24.999
41 | 25.001
42 | 25.001
43 | 25.0005
44 | 24.9995
45 | 25.001
46 | 25.003
47 | 24.9995
48 | 25.001
49 | 25.001
50 | 25
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibração. axiospec.com/tools/type-1-gage-study-template