## Instruções
Como fazer um estudo tipo 1
Um estudo tipo 1 avalia o instrumento sozinho: um operador, uma peça de referência e muitas leituras repetidas. Mostra quanto o instrumento dispersa (repetibilidade) e quanto a média se afasta do valor verdadeiro (tendência), face à tolerância.
1. Escolha uma peça de referência de valor conhecido, como um anel de afinação ou uma peça padrão calibrada, de preferência perto do centro da tolerância.
2. Na folha Estudo, introduza o valor de referência (Xm), os dois limites de especificação e a resolução do instrumento.
3. Meça a peça de referência 50 vezes (pelo menos 25), retirando e reposicionando a peça ou o instrumento entre leituras, e introduza cada leitura.
4. Leia Cg e Cgk. O critério habitual é que ambos atinjam 1,33 ou mais, o que equivale a um %Var de 15% ou menos.
5. Se Cg passa e Cgk não, o instrumento é preciso mas tem tendência: verifique a afinação ou o zero. Se Cg não passa, o instrumento dispersa demasiado para esta tolerância.
K e L
K é a parte da tolerância que o instrumento pode usar (20% por omissão) e L o multiplicador de dispersão (6 por omissão). Altere-os apenas se o seu cliente ou o seu procedimento o exigir.
O estudo tipo 1 vem antes de um Gage R&R. Se o instrumento falhar aqui, corrija a causa antes de fazer um estudo com vários operadores.
Modelo gratuito de Gage R&R: axiospec.com/tools/gage-rr-template
A folha Exemplo mostra um estudo preenchido de um medidor digital de interiores num anel de afinação de 25 mm.
Anexe este livro ao registo do instrumento no Axiospec, ao lado do histórico de calibrações. Gratuito para até 50 instrumentos: axiospec.com/signup
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibração: axiospec.com

## Estudo
Estudo tipo 1 do instrumento (Cg e Cgk)
Um operador mede uma peça de referência 50 vezes. Preencha as células amarelas.
Resultados
Característica |  |  | Leituras introduzidas (n)
ID do instrumento |  |  | Média
Peça de referência |  |  | Desvio-padrão (s)
Valor de referência (Xm) |  |  | Tolerância (LSE - LIE)
Limite inferior de especificação (LIE) |  |  | Tendência (média - Xm)
Limite superior de especificação (LSE) |  |  | Variação do estudo (L x s)
Resolução do instrumento |  |  | Cg
K, % da tolerância (normalmente 20) | 20 |  | Cgk
L, multiplicador de dispersão (normalmente 6) | 6 |  | %Var, repetibilidade
Operador |  |  | %Var, repetibilidade e tendência
Data |  |  | Estatística t da tendência
Valor p da tendência
Resolução, % da tolerância
Resultado
Teste da tendência
Verificação da resolução
Cg = (K/100 x T) / (L x s). Cgk = ((K/200) x T - ¦tendência¦) / (L x s / 2). %Var = 100 x L x s / T, e K / Cgk com a tendência. Com K = 20 e L = 6 obtêm-se as fórmulas habituais Cg = 0,2T / 6s e Cgk = (0,1T - ¦tendência¦) / 3s. O teste t da tendência tem n - 1 graus de liberdade.
# | Leitura | Xm | Xm + K/2 % da tolerância | Xm - K/2 % da tolerância
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibração. axiospec.com/tools/type-1-gage-study-template

## Exemplo (preenchido)
Estudo tipo 1 do instrumento (Cg e Cgk)
Um operador mede uma peça de referência 50 vezes. Preencha as células amarelas.
Resultados
Característica | Diâmetro interior, mm |  | Leituras introduzidas (n)
ID do instrumento | BG-0142 medidor digital de interiores |  | Média
Peça de referência | Anel de afinação, 25,000 mm |  | Desvio-padrão (s)
Valor de referência (Xm) | 25 |  | Tolerância (LSE - LIE)
Limite inferior de especificação (LIE) | 24.98 |  | Tendência (média - Xm)
Limite superior de especificação (LSE) | 25.02 |  | Variação do estudo (L x s)
Resolução do instrumento | 0.0005 |  | Cg
K, % da tolerância (normalmente 20) | 20 |  | Cgk
L, multiplicador de dispersão (normalmente 6) | 6 |  | %Var, repetibilidade
Operador | Operador 1 |  | %Var, repetibilidade e tendência
Data | 2026-10-18 |  | Estatística t da tendência
Valor p da tendência
Resolução, % da tolerância
Resultado
Teste da tendência
Verificação da resolução
Cg = (K/100 x T) / (L x s). Cgk = ((K/200) x T - ¦tendência¦) / (L x s / 2). %Var = 100 x L x s / T, e K / Cgk com a tendência. Com K = 20 e L = 6 obtêm-se as fórmulas habituais Cg = 0,2T / 6s e Cgk = (0,1T - ¦tendência¦) / 3s. O teste t da tendência tem n - 1 graus de liberdade.
# | Leitura | Xm | Xm + K/2 % da tolerância | Xm - K/2 % da tolerância
1 | 25.001
2 | 25
3 | 25.001
4 | 24.999
5 | 24.9995
6 | 25.0005
7 | 25.001
8 | 25.001
9 | 25.001
10 | 25.001
11 | 24.999
12 | 25
13 | 25.001
14 | 25.0015
15 | 25.001
16 | 25.0005
17 | 25.001
18 | 24.999
19 | 25.0015
20 | 25.0015
21 | 25.0015
22 | 25
23 | 25.0015
24 | 24.999
25 | 24.999
26 | 25.0005
27 | 25.002
28 | 25.0015
29 | 24.999
30 | 25.0005
31 | 24.9995
32 | 25
33 | 25.001
34 | 24.9995
35 | 25.0015
36 | 25
37 | 25.0015
38 | 25.001
39 | 25
40 | 24.999
41 | 25.001
42 | 25.001
43 | 25.0005
44 | 24.9995
45 | 25.001
46 | 25.003
47 | 24.9995
48 | 25.001
49 | 25.001
50 | 25
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibração. axiospec.com/tools/type-1-gage-study-template