## Anleitung
Vorlage für ein Messunsicherheitsbudget (GUM)
Diese Arbeitsmappe rechnet ein Unsicherheitsbudget nach GUM (JCGM 100:2008). Sie enthält keine Makros und funktioniert offline.
Blätter
Budget: ein leeres Budget mit 20 Zeilen für Beiträge. Füllen Sie die gelben Zellen aus. Graue Zellen werden berechnet.
Beispiel (ausgefüllt): ein Budget zur Veranschaulichung für eine Bügelmessschraube 0-25 mm, geprüft mit einem Parallelendmaß.
Die Zahlen zeigen, wie das Blatt rechnet. Sie sind kein Budget für ein reales Messmittel.
Eine Zeile ausfüllen
Beitrag: die Quelle der Unsicherheit, zum Beispiel das Bezugsnormal, die Auflösung oder die Wiederholbarkeit.
Typ: A, wenn Sie den Beitrag aus wiederholten Messungen ermittelt haben, B für jede andere Quelle. Er dient nur Ihrer Dokumentation.
Angegebener Wert: die Zahl, wie sie Ihnen vorliegt, größer als null. Zum Beispiel ein U aus dem Kalibrierschein, eine Halbbreite ± oder ein s.
Verteilung: aus der Liste wählen. Sie legt den Divisor fest, der den angegebenen Wert in eine Standardmessunsicherheit umrechnet.
Normalverteilung k=2: eine erweiterte Messunsicherheit, angegeben mit k=2, etwa ein U aus dem Kalibrierschein. Divisor 2.
Normalverteilung k=1: eine Standardabweichung. Divisor 1.
Rechteckverteilung: eine Halbbreite ±, innerhalb der jeder Wert gleich wahrscheinlich ist. Divisor √3.
Dreieckverteilung: eine Halbbreite ±, bei der Werte nahe der Mitte wahrscheinlicher sind. Divisor √6.
U-förmige Verteilung: eine Halbbreite ±, bei der Werte nahe den Grenzen wahrscheinlicher sind, etwa bei schwankender Temperatur. Divisor √2.
Standardmessunsicherheit: Der Wert ist bereits eine Standardmessunsicherheit. Divisor 1.
Empfindlichkeitskoeffizient c: rechnet den Beitrag in die Einheit der Messgröße um. Lassen Sie 1 stehen, wenn er bereits
diese Einheit hat. Das Blatt verwendet den Betrag ¦c¦. Ein leeres c zählt als 1.
Freiheitsgrade: optional. Für eine Standardabweichung vom Typ A aus n Messungen tragen Sie n - 1 ein. Leer bedeutet unendlich.
Ein Eintrag muss eine Zahl von 1 oder mehr sein. Die Spalte Prüfung markiert alles andere, etwa eine 0 oder Text.
Eine Zeile zählt, sobald sie einen angegebenen Wert größer als null und eine Verteilung hat. Leere Zeilen bleiben leer.
Was das Blatt berechnet
u_i = angegebener Wert / Divisor × ¦c¦, in der Einheit der Messgröße.
Kombinierte Standardmessunsicherheit u_c = √(Σ u_i²). Diese quadratische Addition behandelt die Beiträge als unkorreliert.
Anteil in % = u_i² / Σ u_i², der Anteil jeder Zeile an der kombinierten Varianz.
Erweiterte Messunsicherheit U = k × u_c.
Erweiterungsfaktor k
Fester k-Wert ist die Voreinstellung. Tragen Sie k in die Zelle unter dieser Auswahl ein. Der Startwert ist 2.
k = 2 ergibt rund 95 % Überdeckung, wenn die kombinierte Verteilung annähernd normal ist.
Aus effektiven Freiheitsgraden (95 %): Das Blatt berechnet v_eff mit der Welch-Satterthwaite-Formel,
v_eff = u_c⁴ / Σ(u_i⁴ / v_i). Eine Zeile ohne Freiheitsgrade zählt als unendlich und trägt nichts zur Summe bei.
k ist das Student-t für 95 %, zweiseitig, bei v_eff abgerundet auf die nächstkleinere ganze Zahl. GUM G.4.1 lässt das zu.
Hat keine Zeile Freiheitsgrade, ist v_eff unendlich und k der Normalwert 1,96.
Solange die Spalte Prüfung eine Zeile markiert, zeigen v_eff, k und U eine Meldung statt einer Zahl. Korrigieren oder löschen Sie den Eintrag.
Mit festem k-Wert werden k und U weiter berechnet. Nur v_eff zeigt die Meldung.
Der Welch-Satterthwaite-Rechner von Axiospec interpoliert t bei nicht ganzzahligem v_eff, daher kann sein k leicht abweichen.
Grenzen
Die Arbeitsmappe übernimmt die Rechnung. Die Wahl der Beiträge, Verteilungen, Empfindlichkeitskoeffizienten und Freiheitsgrade
ist Ihre fachliche Entscheidung.
Korrelationen zwischen Beiträgen werden nicht modelliert.
Sie validiert kein Budget für eine Akkreditierung.
Der Online-Rechner unter axiospec.com/tools/measurement-uncertainty-budget-calculator verwendet dieselben Divisoren und dieselbe Kombination.
Kostenlose Vorlage von Axiospec, Software für das Kalibriermanagement: axiospec.com

## Budget
Messunsicherheitsbudget (GUM)
Füllen Sie die gelben Zellen aus. Graue Zellen werden berechnet. Eine Zeile zählt, sobald sie einen angegebenen Wert und eine Verteilung hat.
Messmittel / Messung
Messgröße
Einheit | [6 empty] | Einheit der Messgröße. Jedes u_i hat nach Anwendung von c diese Einheit.
Erstellt von
Datum
Nr. | Beitrag (Quelle) | Typ (A/B) | Angegebener Wert | Verteilung | Divisor | Empfindlichkeit c | Standardmessunsicherheit u_i | Freiheitsgrade v_i (leer = unendlich) | u_i² | Anteil in % | u_i⁴ / v_i | Prüfung
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 1
3 | [5 empty] | 1
4 | [5 empty] | 1
5 | [5 empty] | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Summe
Ergebnisse
Verwendete Beiträge
Bestimmung von k (aus der Liste wählen) | [5 empty] | Fester k-Wert
Erweiterungsfaktor k für Fester k-Wert | [5 empty] | 2
Effektive Freiheitsgrade v_eff (Welch-Satterthwaite)
Verwendeter Erweiterungsfaktor k
Methode: GUM (JCGM 100:2008). u_i = angegebener Wert / Divisor × ¦c¦. Die Beiträge werden als unkorrelierte Eingangsgrößen quadratisch addiert.
Das Blatt übernimmt die Rechnung. Die Wahl der Beiträge, Verteilungen, Empfindlichkeitskoeffizienten und Freiheitsgrade ist Ihre fachliche Entscheidung.
Kostenlose Vorlage von Axiospec, Software für das Kalibriermanagement. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template

## Beispiel (ausgefüllt)
Beispielbudget: Bügelmessschraube 0-25 mm
NUR ZUR VERANSCHAULICHUNG. Die Zahlen zeigen, wie das Blatt rechnet. Sie sind kein Budget für eine reale Bügelmessschraube.
Messmittel / Messung |  | Bügelmessschraube 0-25 mm
Messgröße |  | Messabweichung bei 25 mm, geprüft mit einem Parallelendmaß 25 mm
Einheit |  | µm |  |  |  |  | Einheit der Messgröße. Jedes u_i hat nach Anwendung von c diese Einheit.
Erstellt von
Datum
Nr. | Beitrag (Quelle) | Typ (A/B) | Angegebener Wert | Verteilung | Divisor | Empfindlichkeit c | Standardmessunsicherheit u_i | Freiheitsgrade v_i (leer = unendlich) | u_i² | Anteil in % | u_i⁴ / v_i | Prüfung
1 | Bezugsnormal: Parallelendmaß 25 mm, Kalibrierschein U = 0,10 µm bei k=2 | B | 0.1 | Normalverteilung k=2 |  | 1
2 | Auflösung der Bügelmessschraube 1 µm, eingetragen als Halbbreite 0,5 µm | B | 0.5 | Rechteckverteilung |  | 1
3 | Wiederholbarkeit: s = 0,8 µm aus 10 Messungen | A | 0.8 | Normalverteilung k=1 |  | 1 |  | 9
4 | Temperaturdifferenz ±1 °C zwischen Bügelmessschraube und Parallelendmaß | B | 1 | Rechteckverteilung |  | 0.2875
5 | Parallelität der Messflächen 0,3 µm | B | 0.3 | Rechteckverteilung |  | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Summe
Ergebnisse
Verwendete Beiträge
Bestimmung von k (aus der Liste wählen) | [5 empty] | Aus effektiven Freiheitsgraden (95 %)
Erweiterungsfaktor k für Fester k-Wert | [5 empty] | 2
Effektive Freiheitsgrade v_eff (Welch-Satterthwaite)
Verwendeter Erweiterungsfaktor k
Zeile 4: Der angegebene Wert ist in °C. c = 25 mm × 11,5 × 10^-6 /°C = 0,2875 µm/°C rechnet ihn in µm um.
Zeile 3 ist Typ A: s aus 10 Messungen, also 9 Freiheitsgrade. Die übrigen Zeilen bleiben leer, das zählt als unendlich.
k wird hier aus den effektiven Freiheitsgraden bestimmt, um zu zeigen, wie k aus v_eff folgt. Stellen Sie auf Fester k-Wert um, um mit k = 2 zu rechnen.
Methode: GUM (JCGM 100:2008). u_i = angegebener Wert / Divisor × ¦c¦. Die Beiträge werden als unkorrelierte Eingangsgrößen quadratisch addiert.
Das Blatt übernimmt die Rechnung. Die Wahl der Beiträge, Verteilungen, Empfindlichkeitskoeffizienten und Freiheitsgrade ist Ihre fachliche Entscheidung.
Kostenlose Vorlage von Axiospec, Software für das Kalibriermanagement. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template