## Instrucciones
Plantilla de presupuesto de incertidumbre de medida (GUM)
Este libro hace la aritmética de un presupuesto de incertidumbre según la GUM (JCGM 100:2008). No tiene macros y funciona sin conexión.
Hojas
Presupuesto: un presupuesto en blanco con 20 filas de contribuciones. Rellena las celdas amarillas. Las celdas grises se calculan.
Ejemplo (relleno): un presupuesto ilustrativo para un micrómetro de exteriores de 0-25 mm comprobado con un bloque patrón.
Sus cifras muestran cómo funciona la hoja. No son el presupuesto de ningún instrumento real.
Cómo rellenar una fila
Contribución: la fuente de la incertidumbre, por ejemplo el patrón de referencia, la resolución o la repetibilidad.
Tipo: A si la evaluaste a partir de lecturas repetidas, B para cualquier otra fuente. Solo sirve para tu registro.
Valor declarado: la cifra tal como la tienes, como un número mayor que cero. Por ejemplo la U de un certificado, una semiamplitud ± o una s.
Distribución: elígela de la lista. Fija el divisor que convierte el valor declarado en una incertidumbre típica.
Normal k=2: una incertidumbre expandida declarada con k=2, como la U de un certificado. Divisor 2.
Normal k=1: una desviación típica. Divisor 1.
Rectangular: una semiamplitud ± dentro de la cual cualquier valor es igual de probable. Divisor √3.
Triangular: una semiamplitud ± en la que los valores cercanos al centro son más probables. Divisor √6.
En U: una semiamplitud ± en la que los valores cercanos a los límites son más probables, como una temperatura que oscila. Divisor √2.
Incertidumbre típica: el valor ya es una incertidumbre típica. Divisor 1.
Coeficiente de sensibilidad c: convierte la contribución a las unidades del mensurando. Déjalo en 1 si ya está
en esas unidades. La hoja usa el valor absoluto ¦c¦. Un c vacío cuenta como 1.
Grados de libertad: opcional. Para una desviación típica de Tipo A a partir de n lecturas, introduce n - 1. Déjalo vacío para infinito.
Cualquier valor que introduzcas debe ser un número de 1 o más. La columna Comprobación marca lo demás, como un 0 o un texto.
Una fila cuenta en cuanto tiene un valor declarado mayor que cero y una distribución. Las filas vacías quedan en blanco.
Qué calcula la hoja
u_i = valor declarado / divisor × ¦c¦, en las unidades del mensurando.
Incertidumbre típica combinada u_c = √(Σ u_i²). Esta raíz de la suma de cuadrados trata las contribuciones como no correlacionadas.
% de contribución = u_i² / Σ u_i², la parte de cada fila en la varianza combinada.
Incertidumbre expandida U = k × u_c.
Factor de cobertura k
k fijo es la opción predeterminada. Introduce k en la celda debajo del modo de cobertura. Empieza en 2.
k = 2 da aproximadamente el 95% de cobertura cuando la distribución combinada es aproximadamente normal.
A partir de los grados de libertad efectivos (95%): la hoja calcula v_eff con la fórmula de Welch-Satterthwaite,
v_eff = u_c⁴ / Σ(u_i⁴ / v_i). Una fila sin grados de libertad cuenta como infinito y no suma nada.
k es la t de Student al 95%, a dos colas, con v_eff truncado al entero inferior. La GUM G.4.1 lo permite.
Si ninguna fila tiene grados de libertad, v_eff es infinito y k es el valor normal 1,96.
Mientras la columna Comprobación marque una fila, v_eff, k y U muestran un mensaje en lugar de un número. Corrige o borra el valor.
Con k fijo, k y U se siguen calculando. Solo v_eff muestra el mensaje.
La calculadora Welch-Satterthwaite de Axiospec interpola t para un v_eff fraccionario, así que su k puede diferir un poco.
Límites
El libro hace la aritmética. Elegir las contribuciones, las distribuciones, los coeficientes de sensibilidad y los grados
de libertad queda a tu criterio.
No se modelan las correlaciones entre contribuciones.
No valida un presupuesto para la acreditación.
La calculadora en línea de axiospec.com/tools/measurement-uncertainty-budget-calculator usa los mismos divisores y la misma combinación.
Plantilla gratuita de Axiospec, software de gestión de calibraciones: axiospec.com

## Presupuesto
Presupuesto de incertidumbre de medida (GUM)
Rellena las celdas amarillas. Las celdas grises se calculan. Una fila cuenta en cuanto tiene un valor declarado y una distribución.
Instrumento / medición
Mensurando
Unidades | [6 empty] | Unidades del mensurando. Cada u_i queda en estas unidades una vez aplicado c.
Preparado por
Fecha
N.º | Contribución (fuente) | Tipo (A/B) | Valor declarado | Distribución | Divisor | Coeficiente de sensibilidad c | Incertidumbre típica u_i | Grados de libertad v_i (vacío = infinito) | u_i² | % de contribución | u_i⁴ / v_i | Comprobación
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 1
3 | [5 empty] | 1
4 | [5 empty] | 1
5 | [5 empty] | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Suma
Resultados
Contribuciones usadas
Modo de cobertura (elige de la lista) | [5 empty] | k fijo
Factor de cobertura k para k fijo | [5 empty] | 2
Grados de libertad efectivos v_eff (Welch-Satterthwaite)
Factor de cobertura k usado
Método: GUM (JCGM 100:2008). u_i = valor declarado / divisor × ¦c¦. Las contribuciones se combinan por raíz de la suma de cuadrados como entradas no correlacionadas.
La hoja hace la aritmética. Elegir las contribuciones, las distribuciones, los coeficientes de sensibilidad y los grados de libertad queda a tu criterio.
Plantilla gratuita de Axiospec, software de gestión de calibraciones. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template

## Ejemplo (relleno)
Presupuesto de ejemplo: micrómetro de exteriores de 0-25 mm
SOLO ILUSTRATIVO. Estas cifras muestran cómo funciona la hoja. No son el presupuesto de ningún micrómetro real.
Instrumento / medición |  | Micrómetro de exteriores de 0-25 mm
Mensurando |  | Error de indicación a 25 mm, comprobado con un bloque patrón de 25 mm
Unidades |  | µm |  |  |  |  | Unidades del mensurando. Cada u_i queda en estas unidades una vez aplicado c.
Preparado por
Fecha
N.º | Contribución (fuente) | Tipo (A/B) | Valor declarado | Distribución | Divisor | Coeficiente de sensibilidad c | Incertidumbre típica u_i | Grados de libertad v_i (vacío = infinito) | u_i² | % de contribución | u_i⁴ / v_i | Comprobación
1 | Patrón de referencia: bloque patrón de 25 mm, certificado U = 0,10 µm con k=2 | B | 0.1 | Normal k=2 |  | 1
2 | Resolución del micrómetro 1 µm, introducida como semiamplitud de 0,5 µm | B | 0.5 | Rectangular |  | 1
3 | Repetibilidad: s = 0,8 µm a partir de 10 lecturas | A | 0.8 | Normal k=1 |  | 1 |  | 9
4 | Diferencia de temperatura de ±1 °C entre el micrómetro y el bloque patrón | B | 1 | Rectangular |  | 0.2875
5 | Paralelismo de las caras de medición 0,3 µm | B | 0.3 | Rectangular |  | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Suma
Resultados
Contribuciones usadas
Modo de cobertura (elige de la lista) | [5 empty] | A partir de los grados de libertad efectivos (95%)
Factor de cobertura k para k fijo | [5 empty] | 2
Grados de libertad efectivos v_eff (Welch-Satterthwaite)
Factor de cobertura k usado
Fila 4: el valor declarado está en °C. c = 25 mm × 11,5 × 10^-6 /°C = 0,2875 µm/°C lo convierte a µm.
La fila 3 es de Tipo A: s a partir de 10 lecturas, así que 9 grados de libertad. Las demás filas se dejan vacías, lo que cuenta como infinito.
El modo de cobertura está en grados de libertad efectivos para mostrar cómo k sale de v_eff. Cámbialo a k fijo para usar k = 2.
Método: GUM (JCGM 100:2008). u_i = valor declarado / divisor × ¦c¦. Las contribuciones se combinan por raíz de la suma de cuadrados como entradas no correlacionadas.
La hoja hace la aritmética. Elegir las contribuciones, las distribuciones, los coeficientes de sensibilidad y los grados de libertad queda a tu criterio.
Plantilla gratuita de Axiospec, software de gestión de calibraciones. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template