## Instructions
Modèle de bilan d'incertitude de mesure (GUM)
Ce classeur fait le calcul d'un bilan d'incertitude selon le GUM (JCGM 100:2008). Il ne contient aucune macro et fonctionne hors ligne.
Feuilles
Bilan : un bilan vierge de 20 lignes de composantes. Remplissez les cellules jaunes. Les cellules grises sont calculées.
Exemple (rempli) : un bilan d'illustration pour un micromètre d'extérieur 0-25 mm vérifié avec une cale étalon.
Ses chiffres montrent comment la feuille calcule. Ce n'est le bilan d'aucun instrument réel.
Remplir une ligne
Composante : la source de l'incertitude, par exemple l'étalon de référence, la résolution ou la répétabilité.
Type : A si vous l'avez évaluée à partir de lectures répétées, B pour toute autre source. Il sert uniquement à votre enregistrement.
Valeur annoncée : le chiffre tel que vous l'avez, sous forme de nombre supérieur à zéro. Par exemple le U d'un certificat, une demi-étendue ± ou un s.
Distribution : choisissez-la dans la liste. Elle fixe le diviseur qui ramène la valeur annoncée à une incertitude-type.
Normale k=2 : une incertitude élargie annoncée pour k=2, comme le U d'un certificat. Diviseur 2.
Normale k=1 : un écart-type. Diviseur 1.
Rectangulaire : une demi-étendue ± à l'intérieur de laquelle toute valeur est également probable. Diviseur √3.
Triangulaire : une demi-étendue ± où les valeurs proches du centre sont plus probables. Diviseur √6.
En U : une demi-étendue ± où les valeurs proches des limites sont plus probables, comme une température qui oscille. Diviseur √2.
Incertitude-type : la valeur est déjà une incertitude-type. Diviseur 1.
Coefficient de sensibilité c : il convertit la composante dans l'unité du mesurande. Laissez 1 si elle est déjà
dans cette unité. La feuille utilise la valeur absolue ¦c¦. Un c vide compte comme 1.
Degrés de liberté : facultatif. Pour un écart-type de type A sur n lectures, saisissez n - 1. Laissez vide pour infini.
Toute saisie doit être un nombre égal ou supérieur à 1. La colonne Contrôle signale le reste, par exemple un 0 ou du texte.
Une ligne compte dès qu'elle a une valeur annoncée supérieure à zéro et une distribution. Les lignes vides restent vides.
Ce que la feuille calcule
u_i = valeur annoncée / diviseur × ¦c¦, dans l'unité du mesurande.
Incertitude-type composée u_c = √(Σ u_i²). Cette somme quadratique traite les composantes comme non corrélées.
Contribution en % = u_i² / Σ u_i², la part de chaque ligne dans la variance composée.
Incertitude élargie U = k × u_c.
Facteur d'élargissement k
k fixe est le réglage par défaut. Saisissez k dans la cellule sous le mode d'élargissement. Il vaut 2 au départ.
k = 2 donne environ 95 % de couverture quand la distribution composée est à peu près normale.
D'après les degrés de liberté effectifs (95 %) : la feuille calcule v_eff avec la formule de Welch-Satterthwaite,
v_eff = u_c⁴ / Σ(u_i⁴ / v_i). Une ligne sans degrés de liberté compte comme infinie et n'ajoute rien à la somme.
k est le t de Student à 95 %, bilatéral, pour v_eff tronqué à l'entier inférieur. Le GUM G.4.1 le permet.
Si aucune ligne n'a de degrés de liberté, v_eff est infini et k est la valeur normale 1,96.
Tant que la colonne Contrôle signale une ligne, v_eff, k et U affichent un message au lieu d'un nombre. Corrigez ou effacez la saisie.
Avec k fixe, k et U restent calculés. Seul v_eff affiche le message.
Le calculateur Welch-Satterthwaite d'Axiospec interpole t pour un v_eff non entier, son k peut donc différer légèrement.
Limites
Le classeur fait le calcul. Le choix des composantes, des distributions, des coefficients de sensibilité et des degrés
de liberté relève de votre jugement.
Les corrélations entre composantes ne sont pas modélisées.
Il ne valide pas un bilan pour l'accréditation.
Le calculateur en ligne sur axiospec.com/tools/measurement-uncertainty-budget-calculator utilise les mêmes diviseurs et la même combinaison.
Modèle gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages : axiospec.com

## Bilan
Bilan d'incertitude de mesure (GUM)
Remplissez les cellules jaunes. Les cellules grises sont calculées. Une ligne compte dès qu'elle a une valeur annoncée et une distribution.
Instrument / mesure
Mesurande
Unité | [6 empty] | Unité du mesurande. Chaque u_i est dans cette unité une fois c appliqué.
Établi par
Date
N° | Composante (source) | Type (A/B) | Valeur annoncée | Distribution | Diviseur | Coefficient de sensibilité c | Incertitude-type u_i | Degrés de liberté v_i (vide = infini) | u_i² | Contribution en % | u_i⁴ / v_i | Contrôle
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 1
3 | [5 empty] | 1
4 | [5 empty] | 1
5 | [5 empty] | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Somme
Résultats
Composantes utilisées
Mode d'élargissement (choisir dans la liste) | [5 empty] | k fixe
Facteur d'élargissement k pour k fixe | [5 empty] | 2
Degrés de liberté effectifs v_eff (Welch-Satterthwaite)
Facteur d'élargissement k retenu
Méthode : GUM (JCGM 100:2008). u_i = valeur annoncée / diviseur × ¦c¦. Les composantes sont combinées en somme quadratique comme grandeurs d'entrée non corrélées.
La feuille fait le calcul. Le choix des composantes, des distributions, des coefficients de sensibilité et des degrés de liberté relève de votre jugement.
Modèle gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template

## Exemple (rempli)
Bilan d'exemple : micromètre d'extérieur 0-25 mm
À TITRE D'ILLUSTRATION UNIQUEMENT. Ces chiffres montrent comment la feuille calcule. Ce n'est le bilan d'aucun micromètre réel.
Instrument / mesure |  | Micromètre d'extérieur 0-25 mm
Mesurande |  | Erreur d'indication à 25 mm, vérifiée avec une cale étalon de 25 mm
Unité |  | µm |  |  |  |  | Unité du mesurande. Chaque u_i est dans cette unité une fois c appliqué.
Établi par
Date
N° | Composante (source) | Type (A/B) | Valeur annoncée | Distribution | Diviseur | Coefficient de sensibilité c | Incertitude-type u_i | Degrés de liberté v_i (vide = infini) | u_i² | Contribution en % | u_i⁴ / v_i | Contrôle
1 | Étalon de référence : cale étalon de 25 mm, certificat U = 0,10 µm pour k=2 | B | 0.1 | Normale k=2 |  | 1
2 | Résolution du micromètre 1 µm, saisie comme une demi-étendue de 0,5 µm | B | 0.5 | Rectangulaire |  | 1
3 | Répétabilité : s = 0,8 µm sur 10 lectures | A | 0.8 | Normale k=1 |  | 1 |  | 9
4 | Écart de température de ±1 °C entre le micromètre et la cale étalon | B | 1 | Rectangulaire |  | 0.2875
5 | Parallélisme des touches 0,3 µm | B | 0.3 | Rectangulaire |  | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Somme
Résultats
Composantes utilisées
Mode d'élargissement (choisir dans la liste) | [5 empty] | D'après les degrés de liberté effectifs (95 %)
Facteur d'élargissement k pour k fixe | [5 empty] | 2
Degrés de liberté effectifs v_eff (Welch-Satterthwaite)
Facteur d'élargissement k retenu
Ligne 4 : la valeur annoncée est en °C. c = 25 mm × 11,5 × 10^-6 /°C = 0,2875 µm/°C la convertit en µm.
La ligne 3 est de type A : s sur 10 lectures, donc 9 degrés de liberté. Les autres lignes restent vides, ce qui compte comme infini.
Le mode d'élargissement est réglé sur les degrés de liberté effectifs pour montrer comment k découle de v_eff. Passez à k fixe pour utiliser k = 2.
Méthode : GUM (JCGM 100:2008). u_i = valeur annoncée / diviseur × ¦c¦. Les composantes sont combinées en somme quadratique comme grandeurs d'entrée non corrélées.
La feuille fait le calcul. Le choix des composantes, des distributions, des coefficients de sensibilité et des degrés de liberté relève de votre jugement.
Modèle gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template