## Instruções
Modelo de balanço de incerteza de medição (GUM)
Este livro faz as contas de um balanço de incertezas segundo o GUM (JCGM 100:2008). Não tem macros e funciona sem ligação à Internet.
Folhas
Balanço: um balanço em branco com 20 linhas de contribuições. Preencha as células amarelas. As células cinzentas são calculadas.
Exemplo (preenchido): um balanço ilustrativo para um micrómetro de exteriores de 0-25 mm verificado com um bloco-padrão.
Os valores mostram como a folha calcula. Não são o balanço de nenhum instrumento real.
Como preencher uma linha
Contribuição: a fonte da incerteza, por exemplo o padrão de referência, a resolução ou a repetibilidade.
Tipo: A se a avaliou a partir de leituras repetidas, B para qualquer outra fonte. Serve apenas para o seu registo.
Valor declarado: o valor tal como o tem, maior do que zero. Por exemplo o U de um certificado, uma semi-amplitude ± ou um s.
Distribuição: escolha-a da lista. Define o divisor que converte o valor declarado numa incerteza-padrão.
Normal k=2: uma incerteza expandida declarada com k=2, como o U de um certificado. Divisor 2.
Normal k=1: um desvio-padrão. Divisor 1.
Retangular: uma semi-amplitude ± dentro da qual qualquer valor é igualmente provável. Divisor √3.
Triangular: uma semi-amplitude ± em que os valores perto do centro são mais prováveis. Divisor √6.
Em forma de U: uma semi-amplitude ± em que os valores perto dos limites são mais prováveis, como uma temperatura que oscila. Divisor √2.
Incerteza-padrão: o valor já é uma incerteza-padrão. Divisor 1.
Coeficiente de sensibilidade c: converte a contribuição para a unidade da mensuranda. Deixe 1 quando já estiver
nessa unidade. A folha usa o valor absoluto ¦c¦. Um c vazio conta como 1.
Graus de liberdade: opcional. Para um desvio-padrão de Tipo A a partir de n leituras, introduza n - 1. Deixe vazio para infinito.
Qualquer valor introduzido tem de ser um número igual ou superior a 1. A coluna Verificação assinala o resto, como um 0 ou um texto.
Uma linha conta assim que tem um valor declarado maior do que zero e uma distribuição. As linhas vazias ficam em branco.
O que a folha calcula
u_i = valor declarado / divisor × ¦c¦, na unidade da mensuranda.
Incerteza-padrão combinada u_c = √(Σ u_i²). Esta raiz da soma dos quadrados trata as contribuições como não correlacionadas.
Contribuição em % = u_i² / Σ u_i², a parte de cada linha na variância combinada.
Incerteza expandida U = k × u_c.
Fator de expansão k
k fixo é a predefinição. Introduza k na célula por baixo do modo de expansão. Começa em 2.
k = 2 corresponde a uma probabilidade de expansão de cerca de 95% quando a distribuição combinada é aproximadamente normal.
A partir dos graus de liberdade efetivos (95%): a folha calcula v_eff com a fórmula de Welch-Satterthwaite,
v_eff = u_c⁴ / Σ(u_i⁴ / v_i). Uma linha sem graus de liberdade conta como infinito e não soma nada.
k é o t de Student para 95%, bilateral, com v_eff truncado para o inteiro inferior. O GUM G.4.1 permite-o.
Quando nenhuma linha tem graus de liberdade, v_eff é infinito e k é o valor normal 1,96.
Enquanto a coluna Verificação assinalar uma linha, v_eff, k e U mostram uma mensagem em vez de um número. Corrija ou apague o valor.
Com k fixo, k e U continuam a ser calculados. Só v_eff mostra a mensagem.
A calculadora Welch-Satterthwaite da Axiospec interpola t para um v_eff fracionário, pelo que o seu k pode diferir um pouco.
Limites
O livro faz as contas. A escolha das contribuições, distribuições, coeficientes de sensibilidade e graus
de liberdade é decisão sua.
As correlações entre contribuições não são modeladas.
Não valida um balanço para efeitos de acreditação.
A calculadora em linha em axiospec.com/tools/measurement-uncertainty-budget-calculator usa os mesmos divisores e a mesma combinação.
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibrações: axiospec.com

## Balanço
Balanço de incerteza de medição (GUM)
Preencha as células amarelas. As células cinzentas são calculadas. Uma linha conta assim que tem um valor declarado e uma distribuição.
Instrumento / medição
Mensuranda
Unidade | [6 empty] | Unidade da mensuranda. Cada u_i fica nesta unidade depois de aplicado o c.
Elaborado por
Data
N.º | Contribuição (fonte) | Tipo (A/B) | Valor declarado | Distribuição | Divisor | Coeficiente de sensibilidade c | Incerteza-padrão u_i | Graus de liberdade v_i (vazio = infinito) | u_i² | Contribuição em % | u_i⁴ / v_i | Verificação
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 1
3 | [5 empty] | 1
4 | [5 empty] | 1
5 | [5 empty] | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Soma
Resultados
Contribuições utilizadas
Modo de expansão (escolha da lista) | [5 empty] | k fixo
Fator de expansão k para k fixo | [5 empty] | 2
Graus de liberdade efetivos v_eff (Welch-Satterthwaite)
Fator de expansão k utilizado
Método: GUM (JCGM 100:2008). u_i = valor declarado / divisor × ¦c¦. As contribuições são combinadas pela raiz da soma dos quadrados como grandezas de entrada não correlacionadas.
A folha faz as contas. A escolha das contribuições, distribuições, coeficientes de sensibilidade e graus de liberdade é decisão sua.
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibrações. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template

## Exemplo (preenchido)
Balanço de exemplo: micrómetro de exteriores de 0-25 mm
APENAS ILUSTRATIVO. Estes valores mostram como a folha calcula. Não são o balanço de nenhum micrómetro real.
Instrumento / medição |  | Micrómetro de exteriores de 0-25 mm
Mensuranda |  | Erro de indicação a 25 mm, verificado com um bloco-padrão de 25 mm
Unidade |  | µm |  |  |  |  | Unidade da mensuranda. Cada u_i fica nesta unidade depois de aplicado o c.
Elaborado por
Data
N.º | Contribuição (fonte) | Tipo (A/B) | Valor declarado | Distribuição | Divisor | Coeficiente de sensibilidade c | Incerteza-padrão u_i | Graus de liberdade v_i (vazio = infinito) | u_i² | Contribuição em % | u_i⁴ / v_i | Verificação
1 | Padrão de referência: bloco-padrão de 25 mm, certificado U = 0,10 µm com k=2 | B | 0.1 | Normal k=2 |  | 1
2 | Resolução do micrómetro 1 µm, introduzida como semi-amplitude de 0,5 µm | B | 0.5 | Retangular |  | 1
3 | Repetibilidade: s = 0,8 µm a partir de 10 leituras | A | 0.8 | Normal k=1 |  | 1 |  | 9
4 | Diferença de temperatura de ±1 °C entre o micrómetro e o bloco-padrão | B | 1 | Retangular |  | 0.2875
5 | Paralelismo das faces de medição 0,3 µm | B | 0.3 | Retangular |  | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Soma
Resultados
Contribuições utilizadas
Modo de expansão (escolha da lista) | [5 empty] | A partir dos graus de liberdade efetivos (95%)
Fator de expansão k para k fixo | [5 empty] | 2
Graus de liberdade efetivos v_eff (Welch-Satterthwaite)
Fator de expansão k utilizado
Linha 4: o valor declarado está em °C. c = 25 mm × 11,5 × 10^-6 /°C = 0,2875 µm/°C converte-o para µm.
A linha 3 é de Tipo A: s a partir de 10 leituras, portanto 9 graus de liberdade. As restantes linhas ficam vazias, o que conta como infinito.
O modo de expansão está nos graus de liberdade efetivos para mostrar como k decorre de v_eff. Mude para k fixo para usar k = 2.
Método: GUM (JCGM 100:2008). u_i = valor declarado / divisor × ¦c¦. As contribuições são combinadas pela raiz da soma dos quadrados como grandezas de entrada não correlacionadas.
A folha faz as contas. A escolha das contribuições, distribuições, coeficientes de sensibilidade e graus de liberdade é decisão sua.
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibrações. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template